全自动免疫组化染色机技术需求

数量：1台

1.用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测。

2.在同一台仪器上全自动完成脱蜡、抗原修复、染色到复染的全过程，中途无需额外人工操作。

3．在同一台仪器上全自动完成免疫组化染色、双色免疫组化染色、免疫荧光、原位杂交等多种染色。

4.玻片处理能力：不少于30张玻片/循环。

5.可提供三类注册抗体，包括但不限于ALK、ER、PR、PD-L1等指标。

6.单一切片样本可根据染色进度单独加载或者取出，且每一片玻片可完全独立处理不同染色方案,包括孵育温度、抗原修复等条件. 无需集中同类测试运作。

7.不同的片位可应需要选择自动加抗体或手工加样。

8.每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能。

9.仪器上配有触摸屏，可以直接通过触摸屏进行仪器的操作。

10.配备全自动液路准确提供实验所需液体，脱蜡试剂中不含二甲苯和酒精。

11．配备空气涡流混合器和液盖膜，能用不超过100ul试剂实现整张玻片上试剂的均匀覆盖。

12.仪器运行过程中可以根据染色需要添加、取出、更换检测试剂，可以随时添加缓冲液，实现连续上样。

13.具有可伸缩工作台。

14.具备液面感应装置监测试剂液面, 以防止废液满溢，且运行过程中可进行废液桶更换和倾倒，以及自动切换废液桶。

15.可自动降解废液中的DAB。

16.具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂，实现玻片与试剂全程跟踪，保证结果的可重复性。

17.模块化结构，具备可升级功能。

18..功能：脱蜡、抗原修复及染色，可进行免疫组化、原位杂交、免疫荧光，手工滴加抗体。

19.若有耗材，单独报价。

20.质保期≥3年。