荧光显微镜技术需求

数量：1台

1、研究级正置显微镜，可作明场、荧光的观察及成像；齐焦距离≤45mm。

2、调焦：载物台垂直运动方式距离25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米。

3、观察镜筒：超宽视野三目镜筒，视场数≥26.5。

4、照明装置：内置透射光柯勒照明器，LED光源，照明寿命≥50000小时；具备光强管理功能，具备卤素灯色彩模式。

5、高级荧光物镜：

10X（N.A. 0.3,FN≥26.5）

40X（N.A. 0.95,FN≥26.5）

100X（N.A.1.45,FN≥26.5）

6、载物台：右手低位置同轴驱动旋钮的，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台;物镜转换器：七孔DIC专用物镜转换器, 聚光镜：万能聚光镜。

7、长寿命荧光系统： ≥8孔位激发镜转换器；具备“复眼”荧光照明装置。

8、荧光激发块红、绿、蓝、（双色激发块）三种：

窄带带通紫外激发块U：激发BP360-370, 分色DM400,吸收波长BA420-460

窄带带通蓝色激发块B：激发BP470-495, 分色DM505,吸收波长BA510-550

窄带带通绿色激发块G：激发BP540-550, 分色DM570,吸收波长BA575-625

9、荧光光源：≥130W荧光光源金属卤化钨灯，≥7档可调，寿命≥2000小时。

10、具备FISH成像系统:色彩模式：黑白CCD, 最大分辨率：1360 x 1024; 传感器尺寸：2/3“ 英寸; 像素大小：6.45µm x 6.45µm, 视频格式与帧速：15fps @1360x1024; 制冷方式：单级循环式热电制冷系统，低于环境温度20度以下; A/D转换器：14-bit

11、显微图像控制及分析软件:图像来源包括摄像头拍摄、打开文档、粘贴版；图像来源可以自由切换。

12、软件控制荧光摄像头（黑白图像信号）抓取荧光图像，可直接对摄像头参数进行调节（亮度、对比度、整体平衡等），支持多种通道的采集：红、绿、蓝等，同时还可以自由添加通道,对载入的黑白图像自动作相应的伪彩,融合得到的伪彩图像，得到FISH结果。软件可进行亮度、对比度调整，伽玛值校正，锐化调整，钝化处理，手动去除杂质；进行图像编辑功能：可以自由/矩形选择分析对象；自动/手动去除荧光杂志；可以识别出DAPI和PI染色的染色体分带的细节；可对FISH图像探针信号对比度调节；可对目标探针明暗度单独或全部进行调节修饰；可对中期FISH图中的信号进行定位。

13、工作站：CPU: Inter 酷睿i7及以上处理器， 内存：≥8G, 硬盘：≥2T，显示器≥21寸 液晶，DVD刻录光驱。

14、质保期≥3年

配置要求：

| 显微镜主机 | 1套 |
| --- | --- |
| 透射明场照明系统 | 1套 |
| 荧光物镜10X、40X 、100X | 1套 |
| 长寿命荧光系统 | 1套 |
| 高灵敏度摄像系统 | 1套 |
| FISH分析软件 | 1套 |
| 工作站系统 | 1台 |